


                          COMMUNICATION


蓝牙血压计通讯协议操作流程以及Protocol(不带BT按键)兼容V20240601  

BT Communcation Setting
RS232 Transmit agreement:

[9600 Baud rate] [None Party] [8 Bit data] [1 Bit stop]
注: 以上为BP和Bluetooth通讯格式. 客户不用.
BLE UUID:

接收：Service UUID为：0xFFF0， Characteristic UUID为：0xFFF1

发送：Service UUID为：0xFFF0， Characteristic UUID为：0xFFF2
Data Protocol:
2.1关于一条完整的命令说明：


2.1.1命令头0xFD,0xFD;命令尾0x0D,0x0A。

 
2.1.2 接在0xFD后是命令分类码:

2.2Command define (正常量测模式)

	1、血压计按开机键开机后, 血压计每0.5S发一次[0xA5]或 FD FD A4 版本 状态 用户 设置 0D 0A;
版本一个字节：01、02…

状态一个字节：00低电量 01~100电池电量  

设置一个字节：待定

用于等待上位机联接. 同时LCD显示”bt”并闪烁. 
注: 如果不需要启用BT功能. 在”bt”闪烁时,按任何按键可继续测试. 



	2、当上位机对码并连接成功后,发[0xFD,0xFD,0xFA,0x04,年（后两位）,月,日,时,分,秒，0X0D, 0x0A]例如FD FD FA 04 16 010101010D0A  

或
APP发送：FD FD FA 05 0D 0A
告之血压计,连接成功,并可以进行量测.

同时血压计回复: [0xFD,0xFD,0x06, 0x0D, 0x0A],并开始量测.



	3、血压计量测过程中会发压力信号:
[0xFD,0xFD,0xFB,PressureH, PressureL,0X0D, 0x0A]    

注:Pressure信号为2bytes,所以压力为PressureH*256+PressureL,每0.5S发送一次.



	4、量测完成后,血压计发送以下测试结果:

[0xFD,0xFD,0xFC, SYS,DIA,PUL, ,IHB, 0X0D, 0x0A]
;测试结果  

[0xFD,0xFD,0xFD,0x01, 0X0D, 0x0A]

;E-1
 人体心跳信号太小或压力突降[0xFD,0xFD,0xFD,0x02, 0X0D, 0x0A]

;E-2
 杂讯干扰

[0xFD,0xFD,0xFD,0x03, 0X0D, 0x0A]

;E-3 充气时间过长

[0xFD,0xFD,0xFD,0x04, 0X0D, 0x0A]

;E-5 测得的结果异常

                                       量测错误,请根据说明书,重新戴好CUFF,保

持安静,重新量测. (以上5项都用这句话).

[0xFD,0xFD,0xFD,0x0B, 0X0D, 0x0A]

;E-B 电源低电压  电池电量低,请更换电池.
注: SYS为收缩压,DIA为舒张压,PUL为心率.IHB为心率不齐（心率正常0x00，心率不齐0x01） 这个测量数据没接收到回复指令时，血压会连续传3次.  

  E-1,E-2,E-3,E-4,E-E,E-B为错误代码.






	 


注：为兼容旧型号机型，APP接收到对应指令时直接显示相应内容。如连接后直接接收到压力指令（第3点）。APP未进行用户设置，MCU未上传用户数据时默认显示当前用户。

APP成功接收一条历史数据回复（包括当次测量结果）：FD FD FA 60 0D 0A

同步历史记忆：
APP发送：FD FD FA 07 ,年（后两位）,月,日,时,分,秒,0D,0A 启动历史数据上传
MCU回复历史数据（逐条回复）：FD FD FF 用户 高压 低压 心率 心率不齐 年份（高位+低位）月 日 时 分  0D 0A

APP成功接收一条历史数据回复：FD FD FA 60 0D 0A

MCU历史数据发送完成回复：FD FD FF 用户 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 0A,APP接收到无数据后无需回复。
APP修改用户：
APP发送：FD FD FA 09 用户 0D 0A 进行用户设置
MCU回复：FD FD FA 09 0D 0A

恢复出厂设置：
APP发送：FD FD FA 0A 0D 0A
MCU回复：FD FD FA 0A 01 00 0D 0A
取消测量【关机】
APP发送：FD FD FA 06 0D 0A

MCU回复：FD FD FA 06 0D 0A

清除所有记忆
APP发送：FD FD FA 08 0D 0A

MCU回复：FD FD FA 08 0D 0A

APP与MCU每条指令的通信不成功时尝试3次，每次间隔时间0.5s。
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 蓝牙血压计APP下载（aikankan）安卓Android+苹果IOS 下载网址V20240101：
 http://bp.urion.cn/aikankan/  
 1:APP安卓下载(请在浏览器里点击下载链接！不能在微信里下载！)
 http://bp.urion.cn/aikankan/aikankan.apk  
 (或者腾讯应用宝搜索“aikankan”直接下载)
 2:苹果下载
 苹果APP STORE 搜索：
 Aikankan
 或者直接点击链接：
 https://apps.apple.com/cn/app/aikankan/id6444503630  (苹果用户)
 
  
 
 蓝牙血压计APP下载(Wireless BP+aikankan)安卓Android+苹果IOS 下载网址V20240201
 http://bp.urion.cn/xyjapp/ 
 A:蓝牙血压计APP下载（WirelessBP）安卓Android+苹果IOS 下载网址V20160101：
 1:APP安卓下载(请在浏览器里点击下载链接！不能在微信里下载！)
 http://bp.urion.cn/xyjapp/WirelessBP.apk  (国内用户推荐)
 或
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urionapk.bp2&hl=zh  (国外用户推荐)
 2:苹果下载
 苹果APP STORE 搜索：
 aikankan
 或者直接点击链接：
 https://apps.apple.com/cn/app/wireless-bp/id730256553  (苹果用户专用)
 
 B:蓝牙血压计APP下载（aikankan）安卓Android+苹果IOS 下载网址V20240101：
 1:APP安卓下载(请在浏览器里点击下载链接！不能在微信里下载！)
 http://bp.urion.cn/xyjapp/aikankan.apk  (国内用户推荐)
 (或者腾讯应用宝搜索“aikankan”直接下载)
 2:苹果下载
 苹果APP STORE 搜索：
 aikankan
 或者直接点击链接：
 https://apps.apple.com/cn/app/aikankan/id6444503630  (苹果用户专用)

优瑞恩血压计李嘉明13714728810

公司网址: http://www.urion.cn/TP/    

联系邮箱: urion@qq.com 
联系电话:13714728810李嘉明
联系Q/Q:915723833(如QQ已满根据提示加新QQ号)

公司名称:深圳市优瑞恩科技有限公司
公司地址:深圳市光明新区马田街道合水口社区创维路3号佳乐科技工业园厂房D栋4楼,5楼,6楼
公司地址：http://www.urion.cn/U/DZ/  

地图导航：http://www.urion.cn/UDZ/
广东省深圳市光明新区马田街道合水口社区创维路3号佳乐科技工业园厂房D栋5楼李嘉明13714728810



